LAPORAN HASIL UJI

Contoh uji diajukan dan diidentifikasi oleh pelanggan sebagai berikut:

| APLIKAN / PEMOHON | : | {applicant} |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALAMAT | : | {applicant_address} |  |
| STANDAR | : | SNI IEC 62560:2015 |  |
|  |  | IEC 62560 Ed.1.0 (2011-02) |  |
| JENIS PENGUJIAN | : | Pengujian Penuh |  |
| PROSEDUR PENGUJIAN | : | SNI IEC 62560:2015 |  |
|  |  | IEC 62560 Ed.1.0 (2011-02) |  |
| LOKASI PENGUJIAN | : | Laboratorium PT. SUCOFINDO |  |
| NAMA CONTOH | : | Lampu LED Swa-balast |  |
| MEREK | : | {merk} |  |
| KODE TIPE / MODEL | : | {model} |  |
| {bapc_title} | : | {bapc_number} |  |
| PABRIK | : | {factory} |  |
| PENGENAL | : | {marking} |  |
| CONTOH DITERIMA | : | {date_received} |  |
| CONTOH DIUJI | : | {date_testing} |  |
| KETERANGAN | : | Laporan ini bukan Sertifikat Produk |  |
|  |  | Hasil pengujian {if_not_pass} memenuhi persyaratan standar |  |
| Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini. |  |  |  |
| Hasil uji ini hanya terkait dengan contoh uji yang diserahkan saat itu saja dan laporan / sertifikat hasil uji tidak dapat di produksi dengan cara apapun, kecuali dalam konteks penuh dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Laboratorium Sucofindo Penerbitan Sertifikat/Laporan ini tunduk pada Syarat dan ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada www.sucofindo.co.id |  |  |  |
| {order_number} |  |  | Sub Bagian Teknik {approval_name} |

| ## LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI SNI IEC 62560-2015 & IEC 62560 Ed.1.0 (2011-02) LAMPU LED SWA-BALAST UNTUK LAYANAN PENCAHAYAAN UMUM DENGAN TEGANGAN > 50V – SPESIFIKASI KESELAMATAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penguji (+ tandatangan) | : | {technician_name} |
| Diverifikasi oleh (+ tandatangan) | : | {engineer_name} |
| Disetujui oleh (+ tandatangan) | : | {approval_name} |
| Laboratorium Penguji | : | Laboratorium PT. SUCOFINDO |
| Alamat | : | ### Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 – Cibitung Bekasi 17520 |
| Lokasi Pengujian/Prosedur | : | s.d.a |
| Nama Pelanggan | : | {applicant} |
| Alamat | : | {applicant_address} |
| Spesifikasi Pengujian: |  |  |
| Standar | : | SNI IEC 62560:2015 |
|  |  | IEC 62560 Ed.1.0 (2011-02) |
| Prosedur Pengujian | : | SNI IEC 62560:2015 |
|  |  | IEC 62560 Ed.1.0 (2011-02) |
| Metode Selain Standar | : | TB |
| Deskripsi Contoh |  |  |
| Nama Contoh | : | Lampu LED swa-balast |
| Merek | : | {merk} |
| Kode Tipe/Model | : | {model} |
| {bapc_title} | : | {bapc_number} |
| Pabrik | : | {factory} |
| Alamat Pabrik | : | {factory_address} |
| Pengenal | : | {marking} |

| Keterangan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pengujian tidak berlaku pada contoh | : | TB (Tidak berlaku) |
| Contoh pengujian memenuhi persyaratan | : | L (Lulus) |
| Contoh pengujian tidak memenuhi persyaratan | : | G (Gagal) |
| # Pengujian |  |  |
| Tanggal penerimaan contoh | : | {date_received} |
| Tanggal Pengujian | : | {date_testing} |
| Catatan Umum Tidak boleh memperbanyak Laporan ini sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium PT. Sucofindo. Hasil Pengujian dalam laporan ini hanya terkait dengan item yang telah diuji Keseluruhan penggunaan koma pada laporan ini sebagai desimal |  |  |  |

Salinan Penandaan: {%marking_image}

Ringkasan Pengujian - Contoh uji {if_not_pass} memenuhi persyaratan SNI IEC 62560:2015 & IEC 62560 Ed.1.0 (2011-02) - Contoh uji Lampu LED swa-balast merek {merk} model {model} dilakukan pengujian {testing_type} dengan {iwo_or_duty_letter}

Informasi Umum Produk Merek; Model; Voltase Pengenal; Frekuensi Pengenal; Daya Pengenal. {merk}; {model}; {marking_voltage}; {marking_freq}; {marking_power}.

| {#summary} {clause} | {title} | {status} {/summary} |
| --- | --- | --- |

| {#details}{#is_header}{code}{/is_header}{^is_header}{code}{/is_header} | {#is_header}{text}{/is_header} {^is_header} {text} {/is_header} | {note} | {#is_header}{result}{/is_header} {^is_header} {result} {/is_header}{/details} |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1 | TABEL I : PENGUJIAN MAMPU SILIH TUKAR KAKI LAMPU E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {result_table_title} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Sampel |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Keterangan |
| Standar gauge | Max. dimensions of the screw Thread (7006-27B) | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} |
|  | Min.majordiameterofthescrew Thread (7006-28A) | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} |
|  | DimensionS1 (7006-27C) | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} |
|  | Contactmaking (7006-50) | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} |

| 8.2 | Resistansi Isolasi |  |  | {result_table_title} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagian yang diukur |  | Nilai Resistansi Isolasi (GΩ) | Persyaratan Standar (MΩ) |  |
| Kaki lampu I + Selungkup |  | {value} | > 4 |  |
| Kaki lampu II + Selungkup |  | {value} | > 4 |  |
| Kaki lampu III + Selungkup |  | {value} | > 4 |  |

| 8.3 | Kuat Listrik |  |  | {result_table_title} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagian yang diukur |  | Tegangan Uji | Flash Over (Ya/Tidak) |  |
| Kaki lampu I + Selungkup |  | 1440 Vrms | Tidak |  |
| Kaki lampu II + Selungkup |  | 1440 Vrms | Tidak |  |
| Kaki lampu III + Selungkup |  | 1440 Vrms | Tidak |  |

| 9.1 | TABEL I : PENGUJIAN KUAT MEKANIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {result_table_title} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Sampel |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Keterangan |
| Pergeseran Kaki Lampu |  | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} | {result} |

| 9.2 | Resistansi Isolasi |  |  | {result_table_title} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagian yang diukur |  | Nilai Resistansi Isolasi (GΩ) | Persyaratan Standar (MΩ) |  |
| Kaki lampu I + Selungkup |  | {value} | > 4 |  |
| Kaki lampu II + Selungkup |  | {value} | > 4 |  |
| Kaki lampu III + Selungkup |  | {value} | > 4 |  |

| 9.3 | Kuat Listrik |  |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagian yang diukur |  | Tegangan Uji | Flash Over (Ya/Tidak) |  |
| Kaki lampu I + Selungkup |  | 1440 Vrms | Tidak |  |
| Kaki lampu II + Selungkup |  | 1440 Vrms | Tidak |  |
| Kaki lampu III + Selungkup |  | 1440 Vrms | Tidak |  |

| 10 | TABEL IV : Pengujian Kenaikan suhu kaki lampu |  |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi Penempatan Termokopel |  | ΔT (K) | Persyaratan ΔT maksimum (K) |  |
| - Kaki Lampu (lampu I) |  | {value} | 120 |  |
| - Kaki Lampu (lampu II) |  | {value} | 120 |  |
| - Kaki Lampu (lampu II) |  | {value} | 120 |  |

| 11 | TABEL V : Pengujian Ketahanan terhadap Panas (Ball Pressure Test) |  |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi Pengujian |  | Suhu Pengujian (oC) | Diameter cekungan (mm) | Persyaratan diameter cekungan (mm) |
| Selungkup |  | 125 | {value} | ≤ 2 |

| 12 | TABEL V : Pengujian Ketahanan Api dan Percikan Api |  |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi Pengujian |  | Suhu Pengujian (oC) | Nyala dalam 30 detik pertama Ya / Tidak | Padam dengan sendirinya setelah 30 s Ya / Tidak /--- |
| Selungkup |  | 650 | Tidak | --- |

| 13 | Kondisi Kegagalan |  |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondisi Kegagalan yang diterapkan |  | Lampu memenuhi Kesesuaian (Ya/Tidak) | Keterangan |  |
| 13.2. Kondisi Listrik Ekstrim (lampu mampu redup) |  | - | TB |  |
| 13.3. Kondisi Listrik Ekstrim (lampu non redup) |  | Ya | L |  |
| 13.4. Hubungan Singkat pada Kapasitor |  | Ya | L |  |
| 13.5. Kondisi kegagalan pada komponen elektronik |  | Ya | L |  |

| 14 | TABEL: Jarak minimum untuk tegangan sinusoidal a.b. (50Hz) |  |  |  |  |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegangan kerja (V) |  | Jarak minimum (mm) |  |  |  | Keputusan |  |
|  |  | Jarak rambat |  | Jarak bebas | Jarak bebas |  |  |
|  |  | Insulasi PTI ≥600 | Insulasi PTI <600 |  |  |  |  |
| 50 |  | 0,6 a,b | 1,2 a,b | 0,2 a,b | 2 c | TB |  |
| 150 |  | 1,4 a,b | 1,6 a,b | 1,4 a,b | 3,2 c | TB |  |
| 250 |  | 1,7 a,b | 2,5 a,b | 1,7 a,b | 3,6 c | L |  |
| 500 |  | 3 a,b | 5 a,b | 3 a,b | 4,8 c | TB |  |
| 750 |  | 4 a,b | 8 a,b | 5 a,b | 6 c | TB |  |
| 1000 |  | 5,5 a,b | 10 a,b | 5,5 a,b | 8 c | TB |  |
| a) Antara bagian aktif dari polaritas berbeda, dan b) Antara bagian aktif dan bagian logam yang dapat terjangkau yang dipasang secara permanen ke perlengkapan kendali lampu, termasuk sekrup atau gawai untuk mengencangkan penutup atau mengencangkan kendali lampu ke penyangganya. c) Antara bagian aktif dan pelat yang menyangga permukaan atau tutup logam yang lepas, jika ada, jika konstruksi tidak menjamin bahwa nilai pada b) diatas dijaga pada keadaan sekitar yang paling tidak baik |  |  |  |  |  |  |  |

| Detail | {model} |
| --- | --- |
| Posisi : Keseluruhan Depan Belakang Kanan Kiri Atas Bawah | {%image_product} |

| Detail | Komponen Kelistrikan {model} |
| --- | --- |
| Posisi : Keseluruhan Depan Belakang Kanan Kiri Atas Bawah | {%image_component_product} |